电子天平操作规程

1.电子天平是高科技精密计量仪器，使用操作严格按规定作业，不得违章。

2.开机操作，接通电源，调好天平的水平，按下ON/OFF键,显示+8888888%g,扫描显示CH1 CH2…… CH9,稳定显示0.0000g后,开机操作结束。

3.开机以后,应有30-60分钟的预热时间,称量前要进行天平的内部校准,然后再称量不得超过120克,160克。

4.天平操作环境;应无振动、气流、热辐射及含腐蚀性气体。

5.天平读数;当天平稳定性符号“g”出现后,即表示天平显示已稳定,可以进行正确的读数。

6.天平的左右侧门操作应轻轻拉开后关闭,不应有振动,撞击,以免影响称量准确性。

7.使用完毕,关闭天平,清扫称量室及称量盘,关好侧门,套上外罩。

8.故障寻迹显示代码依次为CH1…CH9，一旦在天平显示上出现,应立即汇报领导,进行检修。

9.天平应专人专用，上岗前,要检查交接天平的使用情况,交接记录清楚。

10.在天平外罩内应放有干燥剂,应定期更换,天平灰尘须用软毛刷或用绸布拂试。

11.保持室内卫生清洁，遵守工作纪律。

分析天平操作规程

1、使用前检查水平仪，查看水平仪水泡是否偏移要使水泡位于水平仪中心位置。

2、选择合适电源电压将电压转换开关置相应位置。

3、天平接通电源就开始通电工作，显示器未工作一般要预热一小时后才能开启显示器进行操作使用。

4、天平在使用前一般都要进行校准操作，如果存放时间较长,位置会移动，环境变化等。

5、校准天平前应取下称盘上所有被称物品，置rng-30.INT-3.ASD-2.Ery-g模式。轻按TAR键天平清零。

6、轻按CAI当显示器出现CAL—时即松手显示器就出现CAL—100其中“100”为闪烁码, 表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时把准备好的“100g”校准砝码放在称盘上，显示器即出现——等待状态经较长时间后显示器出现100.000g拿去校准砝码，显示器应出现.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。为得到最准确的结果最好校准操作反复二次以上。

7、称量精度符合要求后按TAR键显示为零后置物于称盘待数字稳定——即显示器左边的“0”标志熄灭后该数字即为被称物的质量值。

8、如要去皮称量置容器于称盘上。天平显示容器质量按TAR键显示零即去皮重。再置被称制于容器中这时显示的是被称物的净重。

9、如要下称物体重量，旋松底部下盖板的螺丝，露出挂钩。将天平置于开孔的工作台上调整水平，并对水平进行校准工作，就可用挂钩称量挂钩了。

10、天平要小心使用，平时要注重天平的维护和保养，称盘与外壳须保持清洁。

静水电子天平操作规程

1、使用前观察静水电子天平水平仪，如水平仪水泡偏移，应调节脚螺栓使水泡位于水平仪中心。

2、插上电源插座，接通电源。

3、按静水电子天平“开机/关机”键开启显示器，预热数分钟，等待天平显示零(若天平显示不为零，按“去皮/置零”键，将天平清零)。

4、吊篮放于玻璃缸内，推至称钩下方，吊篮挂于称钩上(吊篮不得擦碰玻璃缸)。

5、注水至水面高于水龙头后停止，然后将水龙头打开，等水龙头中无水溢出后，关紧水龙头。按“去皮/置零”键，将天平清零。

6、将被测物放入吊篮内然后打开水龙头，等水龙头中无水溢出后，将水龙头关紧，即可测物体水中质量。

7、称量结束后，将静水电子天平吊篮从称钩上取下，凉干吊篮和玻璃缸。

梅特勒电子天平操作规程

一、仪器安装

1、工作环境：梅特勒电子天平为高精度测量仪器，故仪器安装位置应注意：

安装平台稳定、平坦，避免震动;

避免阳光直射和受热，避免在湿度大的环境工作;

避免在空气直接流通的通道上。

2、天平安装：严格按照仪器说明书操作。

二、天平使用

1、调水平：天平开机前，应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央，否则通过天平的地脚螺栓调节，左旋升高，右旋下降。

2、预热：天平在初次接通电源或长时间断电后开机时，至少需要30分钟的预热时间。因此，实验室电子天平在通常情况下，不要经常切断电源。

3、天平的校准：

1.开机状态下，清除天平秤盘上的被称量物，按去皮，待天平显示器稳定显示。

2.按住“CAL/MENU”，直到天平显示“CAL200.0000g”，放入标值200g砝码，天平显示“CAL0.0000g”时移走砝码，天平即可自动进行校准。

3.显示“CAL/DONE”和“0.0000g”后，校准结束。

4、称量：

按下ON/OFF键，接通显示器;

等待仪器自检。当显示器显示零时，自检过程结束，天平可进行称量;

放置称量纸，按显示屏两侧的Tare键去皮，待显示器显示零时，在称量纸加所要称量的试剂称量。

称量完毕，按ON/OFF键，关断显示器。

5、称量期间核准

每次开机时，将标值200g的砝码放在天平上，偏差不大于0.0005.期间核查应符合该标准，否则应停止称量，查明原因，重新核查。

三、注意事项

1、为正确使用天平，请您熟悉天平的几种状态：

显示器右上角显示O：表示显示器处于关断状态;

显示器左下角显示O：表示仪器处于待机状态，可进行称量;

显示器左上角出现菱形标志：表示仪器的微处理器正在执行某个功能，此时不接受其他任务。

2、天平在安装时已经过严格校准，故不可轻易移动天平，否则校准工作需重新进行。

3、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后，请清洁天平，避免对天平造成污染而影响称量精度，以及影响他人的工作

四、电子天平使用小贴士

a.称量前应检查天平是否正常，是否处于水平位置，玻璃框内外是否清洁。

b.称量物不能超过天平负载，不能称量热的物体。

有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。

c.同一化学试验中的所有称量，应自始至终使用同一架天平，使用不同天平会造成误差。

d.每架天平都配有固定的砝码，不能错用其他天平的砝码。

保持砝码清洁干燥，砝码用镊子夹取，不能用手拿，用完放回砝码盒内。

e.称量完毕，应检查天平梁是否托起，砝码是否已归位，指数盘是否转到"0"，电源是否切断，边门是否关好。最后罩好 天平，填写使用记录。

f.经常保持天平内部清洁，必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。

g.天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的最大载荷量。

电子天平标准操作规程

1.使用操作：

1.1接通电源，打开电源开关和天平开关，预热至少30分钟以上。也可于上班时预热至下班前关断电源，使天平处于稳定的预热状态。

1.2参数选择：预热完毕后，轻轻按一下天平面控制上的开关键，天平即开启，并显示0.0000;按下开关键松手，直至出现Int-x-后立即松开，并立即轻轻按一下即可选择积分时间，选择积分时间，选择档为1、2、3、，一般选“2”档;选好后，再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开，并立即轻轻按动即可选择稳定度，选择档为1、2、off三档，一般选“2”档。以上两参数选好后，如无必要可不再改变，每次开启后即执行选定参数。

1.3天平自检：电子天平设有自检功能，进行自检时，天平显示“CAL……”稍待片刻，闪显“100”，此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入，天平即开始自校，片刻后显示100.0000，继后显“0”，此时应将100g标准砝码拉回，片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕，即可称量。

1.4放入被称物：将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量)，必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门，将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取，不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。

1.5读数：天平自动显示被测物质的重量，等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。

1.6关闭天平，进行使用登记。

2.注意事项：

2.1电子分析天平不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平，并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。

2.2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时，应用称量瓶盖紧后称量，且尽量快速，注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕，被称物及时带离天平，并搞好称量室的卫生。

2.3同一个实验应使用同一台天平进行称量，以免因称量而产生误差。

3.维护与保养：

3.1分析天平应按计量部门规定定期校正，并有专人保管，负责维护保养。

3.2经常保持天平内部清洁，必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。

3.3天平内应放置干燥剂，常用变色硅胶，应定期更换。

3.4称量不得超过天平的最大载荷。

MP400B型电子天平操作规程

1. 揭开称量盘，将电子天平调至水平;

2. 按通电源，按开机1—2s，自检6s;

3. 预热5min，精确称时，预热30min;

4. 直按称量时，先按“置零”健，将天平清零，再在称量盘放置物体，稳定后读数;

5. 用容器称量时，先将容器放在称量盘上，清零处理，再称量;

6. 称量完毕，拔掉电源。

MP1100B型电子天平操作规程

1. 插上电源;

2. 调后调整脚，至水平于正中央，将天平调平衡;

3. 待数秒后。按“ ”键一下，将电子天平清零;

4. 称量物体，待称重稳定后，即可读数;

5. 如果要切换称重模式，按“UNIT”键，若无需要，可跳过此步;

6. 称取完毕，直接拔掉电源。

AE200型电子分析天平操作规程

1 操作步骤

1.1使用前检查天平是否处于水平状态，否则，应进行调整。

1.2接通电源，向下按一下操作键，使显示屏显示出“0”，预热60分钟以上。

1.3打开称量室门，将称量容器或纸轻轻放在称量盘上，关好称量室门，按一下操作键清零，反复多次，直至显示屏稳定地显示0.0000。

1.4打开称量室门，将所需要称量的物品轻轻加到称量容器或纸内， 关好称量室门，待显示屏上所显示的数字稳定后，立即读数、记录，此数字即为被称量物品的重量。

1.5取出被称量物品，使天平回零，用专用软毛刷轻轻打扫称量盘及称量室内台板，关好称量室门，填写天平使用记录。

2 注意事项

2.1称量时尽量避免气流振动的影响。

2.2被称量物品的重量(包括称量容器)不应超过200g。

2.3称量时勿使称量容器接触称量盘周围的底板，以免称量不准。

2.4有强烈腐蚀性、挥发性物品应用称量瓶盖上瓶盖称量，以免损坏天平。

2.5保持称量室内清洁干燥，及时更换受潮的硅胶。

FA1004型电子天平操作规程

1、在使用前观察水平仪。如水平仪水泡偏移，需调整水平调节脚，使水泡位于水平仪中心。

2、天平采用轻触按键，能实行多键盘控制，操作灵活方便，各功能的转换与选择，只需按相应的按键。

3、选择合适电源电压，将电压转换开关置相应位置。

4、天平接通电源后，通常需预热一段时间，方可开启显示器进行操作使用。

5、只要轻按一下ON键显示器全亮，即可对天平的功能进行检查，约数秒种后，显示天平的型号，将一容器置于称盘上，显示容器的质量，然后按下TAR键，显示消失，随即出现全零状态，容器的质量已被去除，即去皮重，当拿去容器时，就会出现容器重量的负值，再轻按TAR，显示器为全零，即天平清零。

6、当使用完毕时，轻按OFF键，显示器熄灭，若要长时间不用天平，应拔去电源。

JA1003A电子天平操作规程

操作方法

1 准备

1) 将天平放在稳定的工作台上，避免振动、气流、阳光直射和剧烈的温度波动。

2) 安装称盘，调整水平调节脚，使水泡位于水准器中心。

3) 接通电源前请确认当地交流电压是否与天平所需电压一致。

4) 为获得准确的称量结果，在进行称量前必须使天平接通电源预热，至少60分以达到工作温度(FA系列180分钟)。

2.开机使称盘空载并按压键，天平进行显示自检(显示屏所有字段短时点亮)显示天平型号。当天平显示回零时，天平就可以称量了。(当遇到各种功能键有误无法恢复时，重新开机即可恢复出厂设置。)

3.校准

为获得准确的称量结果，必须对天平进行校准以适应当地的重力加速度。校准应在天平经过预热并达到工作温度后进行，遇到以下情况必须对天平进行校准。

1)首次使用天平称量之前;2)天平改变安放位置后;3)称量工作中定期进行

具体校准方法

准备好校准用的标准砝码，确保称盘空载

按键：使天平显示回零

按键：显示闪烁的CAL—XXX，(XXX一般为100、200或其它数字，提醒使用相对应的100g、200g或其它规格的标准砝码)

将标准砝码放到称盘中心位置，天平显示CAL……，等待十几秒钟后，显示标准砝码的重量。此时，移去砝码，天平显示回零，表示校准结束，可以进行称量了。

如天平不回零，可再重复进行一次校准工作。

5)称量

天平经校准后即可进行称量。称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上，关上侧门，轻按一下去皮键，天平将自动校对零点，然后逐渐加入待称物质，直到所需重量为止。称量时必须等显示器左下角“○”标志熄灭后才可读数，称量时被测物必须轻拿轻放，并确保不使天平超载，以免损坏天平的传感器。

6) 称量后

应及时除去称量瓶或称量纸。切断电源，用专用刷子清扫干净天平托盘及周围的药品残渣。并做好使用情况登记。 天平如长时期不用，请拔去电源插头。

注意事项

1. 天平应放置在牢固平稳水泥台或木台上，室内要求清洁、干燥及较恒定的温度，同时应避免光线直接照射到天平上。

2. 天平箱内应放置吸潮剂(如硅胶)，当吸潮剂吸水变色，应立即高温烘烤更换，以确保吸湿性能。

3. 挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于带盖称量瓶内称量，防止腐蚀天平。

4. 最大量程为1～100g，不可超过量程称量。精度为1mg

双量程电子天平(AG285)操作规程

一、使用

1、调水平。

2、接通电源，仪器自检后显示窗出现“Off”。

3、按“On/Off”键后天平自动检“零”，显示“0.0000g”。最好预热 30mins。

4、天平下部左右两边各有一个灰色“门扣”，可处于上、下两个位置，

分别控制开一边和同时开两边门，视操作者的习惯和称量需要决定开门方

式，天平的顶部也可以开闭。

5、当显示屏出现“0.0000g”时，即可进行称量，方法与一般天平的操作

相同。

6、称量操作后，按住“On/Off”键不放，直至显示“Off”表示已切断电源，

操作结束。拔去插头。盖上遮罩。填写好使用记录簿。

二、各功能按键简介

1、“On/Off”键，天平的电源开关。

2、“→O/T←”键，重新置零(去皮)键，可重复按。

3、“1/10d”键，短促按此键，可选择万分之一(0.1mg)和十万分之一

(0.01mg)的测量精度。天平的载重范围为第一档：0210g，

第二档：样品

重量在 081g

范围。第一档：有 0.1mg。第二档：0.01mg 两种选择，有 0.1mg

精度选择。

4、“E menu”键，短促按此键用以把称重结果打印(当天平与打印机连接

时)，按住此键不放，天平进入“菜单”状态后松开，“菜单”中有 14 种选择，每

种选择的功能参阅说明书p27，“F”键的功能在此有详细的介绍。

5、“←→”键，短促按此键，用不同的单位(g、mg 等)显示称量结果。

6、“C”键，短促按此键，天平从其他状态回到正常称量状态。

三、天平显示窗口出现说明书 p62 中所列信息时，表示不同的故障，详见说

明书。

FA/JA 电子天平操作规程：

1、检查天平是否水平，观察水平仪，如水平仪水泡偏移，调节水平调整脚，使水平位于水平仪中心。

2、打开两边侧门 5～10min，使天平内外的湿度、温度平衡，避免因天平罩内外湿度、温度的差异引起示值变动关好侧门。

3、检查天平盘上是否清洁。如有灰尘应用毛刷扫净。

4、接通电源，预热一小时后开启显示器。

5、选定称量模式，进行称量。

6、按TAR 键，显示为零层，置被称物与盘上，待数字稳定(显示器左边的“0”标志熄灭后)该数字即为被称物的质量值。

7、称量完毕，取出被称物，关好天平门，关闭显示器，盖上防尘罩，进行登记。

注意事项：

1、天平须小心使用，称盘和外壳经常用软布和牙膏轻轻擦洗，不可用强溶剂擦洗。 2、非检修人员不得随意搬动天平。

3、天平框内应放硅胶干燥剂，干燥剂蓝色消失后应及时烘干。

4、若较长时间不使用天平，应拨去电源线。

5、称量完毕后，及时取出被称物品，并保持天平清洁。

6、不要把过冷和过热的物品放在天平上称量，应待物体和天平室温度一致后进行称重。

7、天平载重不得超过最大载荷，被称物应放在干燥清洁的器皿中称量。

电子分析天平标准操作规程

1. 目的：

规范电子分析天平的操作。

2. 适用范围：

本公司用电子分析天平，适用于精度不大于0. 1mg，最大称重不超过200g的精确称重。

3. 责任：

质检人员对本规程的实施负责，质量部经理、QA对本规程的有效执行承担监督检查责任。

4. 程序：

4.1 通上电源，预热2小时。

4.2 校准

4.2.1清除秤盘上的物品，按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。

4.2.2按“校准”键，天平显示为“C”。

4.2.3加载200g校准砝码。

4.2.4当天平显示校准砝码值，并发出“嘟”时，校准完毕，自动回到称重状态。取下砝码即可。

4.3 称量

4.3.1将待称物品放在秤盘上，当稳定标志“g”出现时，表示读数已稳定，此时天平的显示值即为该物品的质量。

4.3.2如需在秤盘上称第二种物品，可按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。放上第二种物品，显示值即为该物品的质量。这时再按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。

4.3.3将秤盘上的物品全部拿掉，天平显示两物品的总质量。

4.4 百分比

4.4.1清除秤盘上的物品，按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。

4.4.2将参考物品置于秤盘上，待读数稳定后，按“百分比”键，天平进入百分比工作状态，显示“100%”。

4.4.3在秤盘上添加或拿掉若干个物品，天平的显示即为秤盘上物品质量占参考物品质量的百分之几。

4.4.4如需知道在秤盘中增加或减少的物品占参考样品质量的百分之几，可先按“去皮”键，使天平显示为“0%”，然后再进行增加或减少的物品的操作即可。

4.4.5如要退出百分比工作状态，可在百分比工作状态下，再按一次“百分比”键即可。

4.5 单位转换

4.5.1清除秤盘上的物品，按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。

4.5.2将待测物品置于秤盘上，当稳定标志“g”出现时，表示读数已稳定，此时天平的显示值即为该物品的质量。

4.5.3按“单位转换”键，天平的显示值为克拉单位示值状态。

4.5.4再按单位转换键，天平的显示值又为克单位值状态。

4.6 计件数

4.6.1清除秤盘上的物品，按“去皮”键，使天平显示为“0.000g”。

4.6.2将需计件数的物品清点10个，置于秤盘上，待读数稳定后，按“百分比”键，天平进入计件数工作状态，显示“10n”。

4.6.3此时在秤盘上添加或拿掉若干个物品，天平自动显示秤盘上物品的个数。

4.6.4如果退出计件数工作状态，可在计件数工作状态下，再按一次“百分比”键即可。

4.7 天平的维护与保养

4.7.1.天平应放在水泥台上或坚实不易振动的台上，天平室应避开附近常有较大振动的地方。天平室应注意随手关门。

4.7.2.天平的安放应避免阳光直射、强烈的温度变化及空气对流，应安放于干燥的环境中，可在风罩内放干燥剂。如发现部分硅胶由变色为粉红色，应立即更换。

4.7.3 工作环境温度：10～30℃;相对湿度在70%以下。

4.7.4在称量完化学样品后，应用毛刷清洁称盘和底板。保持天平内部清洁，必要时用软毛刷或无水乙醇察净。

4.7.5称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器中，以免腐蚀和损坏电子天平。

4.7.6称量重量不得过天平的最大载荷。

4.7.7经常对电子天平进行自校或定期外校，保证其处于最佳状态。

4.7.8天平发生故障，不得擅自修理，应立即报告测试中心质量负责人。

4.7.9天平放妥后不宜经常搬动。必须搬动时，移动天平位置后，应由市计量部门校正计量合格后，方可使用。

5. 注意事项

5.1当天平不稳定或秤盘上有物品时，按“校准”键后，天平显示出错信号“CE”此时可将秤盘上的物品拿掉按“去皮”键，重新操作。

5.2累计去皮的总重量不能大于天平的最大称量。

5.3该天平为双量称天平，当称量累计大于61g时，天平读数精度变为0.001g，若想回到0.0001g的读数精度，可将秤盘上的物品拿掉，按“去皮”键，天平即显示0.0001g的读数精度。

5.4百分比称量时，不同物品应不同设置，参考样品的质量不应小于最大称量的5%，否则会显示“E1”这时应重新设置样品。

5.5该天平具有RS-232输出接品，可与计算机、电子天平记录仪等外部设备相连。当需要数据输出时，只要按一下“输出”键即可。

5.6计件数时，不同物品应不同设置，物品单个质量应大于10d，且相互间的质量差应小于天平的精度。计件功能的样本数有10、20、40、80可供选择。

001电子分析天平操作规程

操作步骤

1. 天平的校准

1.1 观察天平后部水准器，调整水平脚使水准器的水泡对准圆圈中心，确保仪器处于水平位置。

1.2 天平开机预热60分钟，按住“Cal”键不放，直到出现“CAL”字样。

1.3 放开“Cal”键，“200.0000g”闪现后提示需在秤盘上放置的砝码值(200g)。

1.4 在秤盘的正中心位置放入200g的标准砝码，天平开始自动校准，当显示屏出现“0. 0000g”并闪烁时，移去砝码。

1.5 当显示屏短时间出现信息“CAL done”，紧接着又出现“0.0000g”时，天平的校准结束，回到称量状态。

2. 称量

2.1 开机前准备：观察天平的水平位置，保持水准泡位置在中心圆圈内。

2.2 观察秤盘是否洁净，如有杂物必须清洁干净。

2.3 按“On”键开机，天平进行显示自检，当天平回零时，就可以称量了。

2.4 称样品时，被测物要轻轻放在托盘正中央，天平门关闭：a.固体样品：基准物在称量瓶中用减量法称量;其他固体样品用称量纸称量。b.液体样品：用锥形瓶加量法称量，或者用取样器减量法称量。

2.5 称量完毕，按一下“>O/T<”键回零。

3. 固体密度测定

3.1 开机前准备：

3.1.1 观察天平的水平位置，保持水准泡位置在中心圆圈内。

3.1.2 移去秤盘，安装固定支架和容器支架。

3.2.3 悬挂温度计与烧杯壁上，放置烧杯到容器支架中心位置。

3.2.4 将已知密度的参考液体(通常是水或乙醇)注入烧杯，确保待测固体能被测液体完全浸没1cm以上。

3.2.5 放置挂篮与固定支架上，确保其表面无气泡并不碰到触碰烧杯或温度计。

3.2 打开天平开关，然后去皮。

3.3 打开天平防风门，将被测固体放置在固定支架的称量臂上或挂篮顶部的称量盘中。若被测固体在空气中的质量大于20g，请将其放置在挂篮顶部的称量盘中进行称量。

3.4 关闭天平防风门，待天平稳定后记录称量结果A。

3.5 打开天平防风门，取下被测固体，然后关闭天平防风门去除皮重。

3.6 打开天平防风门将被测固体放置在挂篮下部的称量网内，并确保无气泡附着在固体表面。

3.7 关闭天平防风门，待天平稳定后记录称量结果B。

3.8 查阅密度表中参考液体的准确密度ρ0，根据密度公式ρ=(A/A-B)ρ0(待测固体密度比参考液体大)或ρ=(A/A+B)ρ0(待测固体密度比参考液体小)计算待测固体密度。

注意事项

1. 使用环境条件：天平应该放在平衡、无震动、无空气对流、无灰尘、避免阳光晒射的环境中，温度保持在20℃左右，湿度55%~85%。

2. 天平载重不得超过最大负荷(210g)，被称物应放在干燥清洁的器皿或称量纸中。不能把过热的或者过冷的物体放在天平上称量，应在物体与室内温度一致后再进行称量，并且不能直接称量含有挥发性及腐蚀性的物质，应放在密闭容器中进行称量。

3. 被称物体应放在秤盘中央，称量物质时应保持天平门在关闭状态。

4. 在称量器皿放入托盘前应擦拭干净，防止将药品沾在天平托盘上，腐蚀天平。如在天平内洒落药品应立即清理干净，以免腐蚀天平。

5. 天平称量时出现数字漂移时应注意是否由于水平变化或者空气对流产生，应避免局部对天平台用力和门窗大开。

6. 天平校准时如果出现打断天平校准或放错砝码，重新开机进行校准。

7. 短期不用或过夜应关机(按住“On/ Off”键直到显示屏出现OFF)，但不需要拔下电源;长期不用应该将天平装回原始包装箱保存。

8. 严格遵守操作规程，如仪器出现故障，应马上退出工作状态，立即向保管人或负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及实验记录。

DSA224S电子天平的操作规程

1.目的：

为电子分析天平的正确使用建立操作规程

2.适用范围：

适用于电子分析天平的使用

3.职责：

4.工作程序：

4.1接通电源,打开电源开关和天平开关,预热至少30分钟以上.也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态.

4.2参数选择：预热完毕后,轻轻按一下天平控制上的开关键,天平计开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择为1、2、3,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松手直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2

Off,一般选“2“档.以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数.

4.3天平自检：电子天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继而显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕,即可称量.

4.4放入被称物：将被称物预先放置与天平的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量)‘必要时先用台式天平称出被称物大约重量.开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触.并且必须轻拿轻放.

4.5读数：天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录.

4.6关闭天平,进行使用登记.

5.仪器的维护与保养

5.1分析天平应按计量部门规定定期校正,并有专人保管,负责维护保养.

5.2经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净.

5.3天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换.

5.4称量不得超过天平的最大载荷.

BP211D电子分析天平标准操作规程

1 目的：

建立BP211D型电子天平的标准操作规程，以保证BP211D型电子天平的正确使用。

2 范围：

适用于BP211D型电子天平操作的全部行为。

3 责任：

中心化验室对本SOP的实施全面负责。

4 内容

4.1操作

4.1.1检查水平仪内空气气泡是否位于圆环中央，如果不是则需调整地脚螺栓高度使空气气泡处于圆环中央，如是则可开机进行下一步操作。

4.1.2开机：接通仪器电源，按I/O键天平自检完后进入待机状态。

4.1.3设定参数(需要时设定)：以“环境很不稳定”代码1.1.4为例

4.1.3.1开机接通电子天平在屏幕全显示时按住TARE键，直至屏幕显示第一菜单层次“1”，通过多次按CAL键，可在第一菜单层次中选择功能代码“1～9”。

4.1.3.2按下⊙键选择第二菜单层次例如“1.1”，也可通过多次按CAL键选择同一菜单中其它功能代码。

4.1.3.3再按下⊙键选择第三菜单层次，例如“1.1.1”再通过多次按CAL键在第三菜单层次中选择其它功能代码直至“1.1.4”，按下TARE键2秒以上以确认参数的更改并保存结果同时返回到上级菜单层次。

4.1.3.4用⊙与CAL键可对其它参数进行相应的设定。

4.1.3.5按下TARE键存储设定参数并退出菜单，则屏幕显示“8888888”;或按下I/O键不存储调整参数而退出，屏幕显示“0.0000g”。

4.1.4调整校正(以100.0000g为例)

4.1.4.1当天平需调整校正时，天平必须处于：天平无负荷、天平已除皮、内部称量信号稳定时，才可开始调整校正过程，否则仪器将会出现错误代码。

4.1.4.2 在待机状态下，按TARE键，将天平除皮，则屏幕显示“0.0000g”。

4.1.4.3再按CAL键，调校过程开始，屏幕显示“+100.0000g”。

4.1.4.4依提示放置所显示的砝码，仪器自动调校。调校完成后取下砝码屏幕显示“0.0000g”，之后仪器可直接使用或关闭以备后用。

4.1.5基本称量(以100.0000g为例)

4.1.5.1在待机状态下，将被称量物的容器放入到天平上(以52.0000g为例)，屏幕显示“+52.0000g”。

4.1.5.2按下TARE键将天平除皮，屏幕显示“0.0000g”。

4.1.5.3将被称量物放入容器中，则屏幕显示“+100.0000g”，即此称量物重为100.0000g。将称量物和容器都取下，天平除皮后，即可按I/O键关闭天平。

4.1.6净重──总和

4.1.6.1在待机状态下，将装称量物的空容器放置于天平上，屏幕即会显示其容器重量，例“+65.0000g”，按下TARE键除皮。

4.1.6.2在容器中放入需称量的第一组分，屏幕即会显示第一部分重量，例“+120.5000g”。

4.1.6.3按下F键，将第一组分的重量存入，屏幕显示“0.0000g”。

4.1.6.4再向容器放入需称量的第二组分，屏幕即会显示第二组分重量，例“+70.5000g”。

4.1.6.5按下F键，将第二组分的重量存入，屏幕显示“0.0000g”。

4.1.6.6如有必要继续加组分，可重复4.1.6.2～4.1.6.3步骤，直至所需称量物均已称重，按下CF键，显示总和重量“+191.0000g”。将称量物和容器都取下，天平除皮后，即可按I/O键关闭天平。

4.2维护与保养

4.2.1每次使用完毕，应用软布擦拭天平必要时用无水乙醇擦净，以保护天平的清洁。

4.2.2 天平内应放置干燥剂，并及时更换。

4.2.3 称量重量不得超过天平的最大载荷。

4.2.4 称量具有腐蚀性物品时，必须使用容器称量。

4.2.5 在称量过程中避免有剧烈的振动发生，且不可将天平放于空气直接流通之处，以免影响称量结果。

4.2.6 天平不可放置在阳光直射处以免过热，同时也要避免过分潮湿。

4.2.7 分析天平应按计量部门规定定期检定，并有专人保管，负责维护保养。

FA1204B 电子天平操作规程

一.目的：

建立FA1204B 电子天平的操作规程，保证正确操作。

二.范围：

适用于FA1204B 电子天平的操作。

三.职责：

QC 检验员对本标准的实施负责。

四.正文

1.使用操作

1.1 接通电源，打开电源开关和天平开关，预热至少30 分钟以上。也可于上班时预热至 下班前关断电源，使天平处于稳定的预热状态。

1.2 参数选择 预热完毕后，轻轻按一下天平面控制上的开关键，天平即开启，并显示 0.0000;按下开关键松手，直至出现Int-x-后立即松开，并立即轻轻按一下即可选择 积分时间，选择积分时间，选择档为 1、2、3、，一般选“2”档;选好后，再按住开 关不松开直到出现Asd-x-后立即松开，并立即轻轻按动即可选择稳定度，选择档为1、 2、off 三档，一般选“2”档。以上两参数选好后，如无必要可不再改变，每次开启 后即执行选定参数。

1.3 天平自检 电子天平设有自检功能，进行自检时，天平显示“CAL�6�7�6�7”稍待片刻， 闪显“100”，此时应将天平自身配备的100g 标准砝码轻推入，天平即开始自校，片刻 后显示100.0000，继后显“0”，此时应将100g 标准砝码拉回，片刻后天平显示00.0000; 天平自检完毕，即可称量。。

1.4 放入被称物 将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不 能放在天平内称量)，必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门，将被 称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取，不应直接 用手接触。并且必须轻拿轻放。

1.5 读数 天平自动显示被测物质的重量，等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数 并记录.( 如需在称盘上称第二种物品，可按去皮TRAE 键，使天平显示为“0”。)

1.6 关闭天平，填写使用登记。

1.7 称量完毕后，按下I/O 键，盖好防尘罩，不要拔掉电源(长期 不使用时拔去电源)。

2.注意事项

2.1 电子分析天平不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正 好水平，并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。

2.2 称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时，应用称量瓶盖紧后称量，且尽量快速，注意 不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕，被称物及时带离 天平，并搞好称量室的卫生。

2.3 同一个实验应使用同一台天平进行称量，以免因称量而产生误差。

2.4 在对天平清洗之前，要将仪器与工作电源断开。清洗时，不要使用强力清洗剂，不 要把液体渗到仪器内部。在用湿毛巾擦定后，再用一块干燥的软毛巾擦干。样品剩余物 /粉末必须小心用刷子或后持吸尘器去除。

2.5 环境要求：温度 20℃±15℃ 湿度50%～75%.

2.6 称量时，显示器上出现稳定标记“g”时，再记录重量。

2.7 天平的秤重方法 a、减量法：打开天平显示0.0000 时，在称盘放入盛有供试品的称量瓶，记录重量， 取出称量瓶，倒出所需供试品量后，再放称盘，记录重量，计算即得。 b、增量法：打开天平显示0.0000 时，在称盘放入称量瓶，稳定后，按一下控制板 的 TARE 键，即可消去称量瓶重，将所需供试品直接放入称量瓶中，记录供试品重量， 即得。

2.8 主要技术参数 最大称量：100g 精确度：0.0001g(0.1mg) 稳定时间：3～8 秒 环境要求：温度 15℃～25℃ 湿度≤85% 电源及功耗：220V 50Hz 14W

2.9 天平内的变色硅胶要按时更换。

3.维护与保养

3.1 分析天平应按计量部门规定定期校正，并有专人保管，负责维护保养。

3.2 经常保持天平内部清洁，必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。

3.3 天平内应放置干燥剂，常用变色硅胶，应定期更换。

3.4 称量不得超过天平的最大载荷。

4.故障处理

现 象 原 因 处理方法

无显示 电源插头没插好，电池失效 插好电源插头，更换电池

称重显示闪动 电池太弱 更换电池

不正确的重量读 数 称重前天平没有重新回零 天平没有正确校准 秤盘上不放物品，按“开/去皮”键， 然后开始称重。重新校正。

校正不准确 使用的砝码不准确 使用准确的校正砝码

FA2004型电子天平操作规程

一、使用前准备：

1、把天平置于稳定的，无振动、无阳光直射和气流的工作台上。

2、调节水平调节脚，使天平水泡位于水准器中心。

3、调节天平室环境温度为20±5℃，其温度波动不大于1℃/h。4、调节天平室相对湿度为50%-70%。

二、操作：

1、开机自检：接通电源，按下“开机/关机(ON)”键，天平启动。开机过程中自动进行30秒左右的自检，显示所有可能用到的功能显示，自动清零，进入使用状态。为了获得较精确的测量结果，天平开机预热30min后使用。

2、校准天平：天平首次使用、称量操作一段时间、放置地点变换、环境温度改变之后，应进行校准。校准方法为：准备好标准砝码(E1、E2级砝码)，清除秤盘上杂物，轻按“去皮/置零(TAR)”键，将天平清零，等待天平显示“0.0000g”后，按下“校准(CAL)”键，显示屏闪烁，显示“200.0000”，轻轻的将校准砝码放置于秤盘中心，关上玻璃门约30秒之后，听见“嘟”的一声，取出校准砝码，天平校准完毕。一般校准操作2次。校准过程中，可以按“去皮/置零”键取消校准。

3、称量：

3.1普通称重。按一下“去皮/置零”键，将天平清零，等待天平显示“0.0000g”后，在秤盘上放置被测物，待称重稳定后，读取数值。

3.2、使用容器称重。先将空的容器放置在秤盘上，按一下“去皮/置零”键，将天平清零。等待天平显示“0.0000g”后，将被测物放入容器内，待称重稳定后，读取数值。

4、单位转换：天平提供三种量制供选择，分别是克(g)、金盎司(K)、克拉(ct)。按“单位”键，天平可在克(g)、金盎司(K)、克拉(ct)之间切换。换算关系为：1K=31.1034768g，1ct=0.2g。

4.1、计件称重。按“模式”键，可在基本称重、计件称重、百分比称重之间切换。放上容器，若无容器跳过此步。按一下“去皮/置零”键，将天平清零，等待天平显示“0.0000g”后，将10件相同的被测物放置在秤盘上作为计件系数选择的试样，按“模式”键，天平显示“10pcs”，表示进入计件模式。然后按“单位”键可选择计件系数10pcs、20pcs、50pcs、100pcs，分别表示被测物的件数。采样系数越大，测量精度越高。按“模式”键可退出计件称重。

4.2、百分比称重。按“模式”键，可在基本称重、计件称重、百分比称重之间切换。放上容器，若无容器跳过此步。按一下“去皮/置零”键，将天平清零，等待天平显示“0.0000g”后，将标准物品放置在秤盘上，待称重稳定后，按“模式”键两次，天平进入百分比称重模式。取下标准物品，将被测物放置在秤盘上，此时显示的读数为被测物相对于基准物的百分比。

5、关机：称量完毕后按“开机/关机(OFF)”键，长时间不用时断开电源。

三、维护保养

1、称取物料应使用称量纸、称量杯，严禁直接在称量台上称取物料，要特别注意秤盘和外盘不能碰撞。

2、使用完毕后，应及时擦拭称量台，防止药品洒落，保持干净。

3、定期请专业人员对天平进行校准。

4、将校准砝码放在干燥安全的地方。

YP5002电子天平操作规程

1、引言：

建立YP5002型电子天平操作规程。

2、依据：

该仪器操作说明书。

3、适用范围：

本标准适用于YP5002型电子天平操作。

4、责任：

有关QC人员对本操作规程实施负责。

5、程序：

5.1. 电子天平的使用：

5.1.1. 准备：将天平置于稳定的工作台上，避免阳光直射、剧烈温度波动和空气对流。使用天平应无影响天平计量性能的振动气流和外磁场的存在，电源接地必须良好, 用天平的两只前调整脚，将气泡调整至水平指示器中央。天平工作环境：温度界限的范围：20℃±7.5℃;相对湿度50%-80%。工作电压：220V-50Hz、150mA;DC9V-12V、300mA。

5.1.2. 操作：

5.1.2.1. 开机：电源适配器的插针插后部电源插座，并接入外部电源，按一下电源键，天平进行自检，然后显示“0”或“0.0”或“0.00”或“0.000”称量模式。

5.1.2.2. 校准天平：在天平开机预热半小时后进行校准，准备好所需校准砝码，从称盘上取走任何加载物，等天平稳定后，按“校准”键，直至出现“CAL***”时松手，接着显示闪耀的“砝码值”，放上相应的砝码，显示“CAL---”，当显示屏出现砝码值即进入称重状态。如校准后称重仍不准确，则按上述方法重复校准。

5.1.2.3. 称重方法：

5.1.2.3.1.基本称重：按“去皮”键一下，将天平清零，等待天平显示零，在称盘上放置所称物体。称重稳定后，即可读取重量读数。

5.1.2.3.2.使用容器称重：如需用容器装待测物(如液体)进行称量(不包括容器的重量)，方法如下：先将空的容器放在称盘上;按“去皮”键清零，等待天平显示零;将待测物体放入容器中，称重稳定后，即可读取重量读数。

5.1.2.3.3.处于普通称量时，按一下“单位”键，天平在克、盎司、克拉、磅、千克、特供单位之间切换。

5.1.2.3.4称重模式的切换：

5.1.2.3.4.1按住“模式”键约3秒，显示“Cou--”闪耀，再依次按“模式”键，天平在计件(pcs)、百分比(%)、打印方式设置、背光设置之间切换。

5.1.2.3.4.2计件称量：放上容器，若无容器，跳过此步;按“去皮”键一下，等待天平显示零;放上10或20、50、100计件物，待称重稳定后;进入计件称量模式应使显示的标准样数量与称盘上放置的被称物数量相同。

5.1.2.3.4.3百分比称重：“PEA--”闪耀，放上容器，若无容器，跳过此步;按“去皮”键一下，等待天平显示“PEA100%”闪耀，放上要设定成100%的物品，按“去皮”键确认，显示“PEA---%”放上其他物品，即显示该物品与前面设定物品的百分比。

5.1.2.3.4.4打印输出：“Prt---”闪耀，按“去皮”键确认，显示“hAnd-”;再按“模式”键，显示“Auto”，再按“模式”键，显示“Cont in ”,选择需要的打印方式，按“去皮”键确认。当前天平显示的称重从RS232C接口输出。

5.1.2.3.4.5背光功能：显示“-bL--”闪耀，按“去皮”键确认，显示“hAnd-”，再按“模式”键，显示“Auto”。选择需要的背光文件类别: 操作标准YP5002电子天平操作规程 第4页共4页颁发部门: 质量保证部编号:S-SOP-QC-561-00YP5002电子天平操作规程第4页共4页开启的方式，按“去皮”键确认。“hAnd-”为手动开启或关闭背光源，“Auto”为再零点或称量读数稳定后10秒内自动关闭背光，放置称量物时自动开启。

5.2. YP5002型电子天平的清洁、维护与保养

5.2.1防止异物，待测物，水，粉尘等通过称芯孔掉入天平内。

5.2.2 时常拿起秤盘，观察秤盘下面或秤盘上是否有异物或粘结物，若有应小心清除干净。

5.2.3. 每月查阅1次电子天平使用记录，如有异常及时报修。

5.2.4. 每月用清洁的软质毛刷清扫秤盘、称量室、防风罩和天平操作平台1次。切不可用强溶解剂擦洗，避免溶液剂流入天平内，腐蚀电子元器件。

5.2.5. 每月用拧干的湿抹布轻轻擦拭干净天平外部落有的灰尘1次。

5.2.6 每月检查1次电子天平电源连接及水平状态。如有异常，及时调节。

6.相关记录

仪器日常维护保养记录: R-REC-QC-192-00

FA/JA系列电子天平操作规程

1.目的

为保证FA∕JA型电子天平的正常运转，确保其出具的数据准确、可靠，特制定本规程。

2.适用范围

本仪器系一种功能齐全，操作方便，称量迅速天平，适用于实验室日常称量。

3.职责

检验人员应严格执行本操作规程，质量监督员对执行情况进行监督。

4.技术特性

4.1适用场地 放置于稳定的工作台上，避免震动、阳光照射和气流不受阳光直接照射和采取防震措施的桌面上。

4.2技术参数

4.2.1 工作环境温度：Ⅰ级天平20℃±5℃，温度波动不大于1℃/h，Ⅱ级天平20℃±7.5℃，温度波动不大于5℃/h.

4.2.2 相对湿度：Ⅰ级天平50%-75%，Ⅱ级天平50%-80%

5.操作步骤

5.1 首先观察水平仪，如水平仪水泡偏移，需调整水平调节脚，是水泡位于水平仪中心.

5.2接通电源，天平开机预热，预热以后，方可开启显示器进行操作。

① 将电源适配器插入天平上的电源适配器插座，另一端接通电源。

② 天平自检。显示屏上出现“OFF”时，自检结束。

③ 按“开机”键，显示屏上出现“正在预热”，倒计时当满30分钟后，天平自动开机。

④ 显示全亮后显示型号，完毕后显示“0.000g”，天平处于可操作状态。

然后是称量模式：<关机>关闭显示器轻按<关机>键，显示器背光灯熄灭，显示屏上出现“OFF”，天平进入屏保。<去皮>清零、去皮键置容器与秤盘上，显示出容器的重量+20.8001g 然后轻按<去皮>键，显示消隐，随即出现全零状态，容器的质量值已去除，即去皮重。0.0000g 当拿去容器，就出现容器质量的负值，再轻按<去皮>键，显示器为全零，-20.8001g 即天平清零0.0000g 天平校准为了获得准确的称量结果，必须进行校准，以适应当地的重力加速度。必须校准的情况：首次使用天平称量之前称量工作中定期进行改变放置位置后校准I.准备好校准用的校准砝码。II.使秤盘空载，按“校准”键，直到在显示屏上出现“CAL-200”字样后松开该键，当显示屏上出现“CAL-200”字样闪烁时，放上校准砝码(尽量放在秤盘中心位置)，天平进行校准。当显示屏“200.0000”字样时，移去秤盘上的砝码。当在显示屏上出现“0.0000g”时，天平的校准结束，天平自动回到称量工作状态。正在校准„

FA2004b CAL-200 提示：去皮键可以随时中断校准，使天平回到称量工作方式若显示不归零，再归零(按去皮键)，重复以上校准操作(为了得到准确的校准结果，最好反复校准两次)。 点数功能本天平具有点数功能，其平均数设有5,10,25,50四档。

平均数范围设置：只要按(计数)键不松手，显示器就会出现如下所示的不断循环，如果你需要一般称量功能，当显示屏出现“-Cou-0”即可松手，随即出现等待状态“----”，最后出现称量状态“0.0000g”。让你需要进入点数状态，当显示器出现“-Cou-1、-Cou-2、-Cou-3、-Cou-4”的任意一种状态即松手，显示屏会出现相应的状态“-Cou-5、-Cou-10、-Cou-25、-Cou-50”分别代表5、10、25、50个的平均值。

例如当显示为“-Cou-1”时松手，随即显示器显示出“-Cou-5”其中“5”为闪烁码，此时秤盘上放入5个被称物，再按一下(校准键)，即会出现“----”等待状态约数秒后，显示为“5”，拿去被称物，显示屏显示“0”，这时就可以对相同的物体进行点数操作。(注意：被称物体得质量不能大于天平的最大称量)。

若你用10、25，甚至50个进行平均，那么你点数的精度会更高。

本天平由于具有断电记忆功能，所以你若以为原有的平均数是准确的，那可以免去平均功能的操作步骤。操作如下，按住(计数)键，显示屏出现“-Cou-1、-Cou-2、-Cou-3、-Cou-4”中任意一种状态即松手，再按(去皮)键，随即显示屏显示“0”，就可进行点数操作了。

单位转换量制转换只要按住(单位转换)键不松手，显示器就会出现如下所示，不断循环：“g”表示单位克“ct”表示“米制克拉”，“oz”表示单位为盎司，“ozt”表示单位为金药盎司。量制单位的具体设置(单位转换键)积分时间调整积分时间有四个依次循环的模式可供选择。

若下所示：其对应的积分时间长短：“-INT-0”快速，“-INT-1”短，“-INT-2”较短，“-INT-3”较长。(积分)键的积分时间设定方法(积分)键。稳定度调整稳定度也有依次循环的四种模式可供选择。

如下所示：其对应的灵敏度为：-ASD-0最高，-ASD-1高，-ASD-2较高，-ASD-3低。其中-ASD-0是生产调试用模式，用户不宜使用。稳定度的设定方法(灵敏度)键。先将灵敏度与积分二模式的配合使用情况列出，供用户参考。

最快称量速度 INT--1 ASD--3 通常使用情况 INT--3 ASD--2 环境不理想时 INT--3 ASD--3 称量、去皮、加物、读取偏差等操作称量以上各模式带用户选定后(本天平由于具有记忆功能，所有选定模式都保持断电后，不丢失就可用于称量)、按(去皮)键，显示为零后，置被称物于秤盘上，带天平稳定，即显示左边的“0”标志熄灭后，该显示值即为被称物体的质量值。

去皮重置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按(去皮)键，显示零，即去皮重。再置被称物于容器中，这时显示的是被称物的净重。

累计称量用去皮重称重法，将被称物逐个置于秤盘上，并相应逐一去皮清零，最后移去所有被称物，此时显示数的绝对值为被称物体得总质量值。

加物置“积分”模式，置容器于秤盘上，去皮重。将称物(液体或松散物)逐步加入容器中，能快速得到连续读书值。

当加物体达到所需称量，显示器最左边的“0”标志熄灭后，这时显示的数值即为用户所需的称量值。当加入混合物时，可用去皮重法，对每种物质计净质量。

读取偏差置标准砝码(或样品)于秤盘上，去皮重，然后取下标准砝码，显示其负值，再置称物于秤盘上，视称物比标准砝码重或轻，相应显示正或负偏差值。

下称拧动底部下盖板的螺丝，露出挂钩。将天平置于开孔的工作台上，调正水平，并对天平进行校准工作，就可以用挂钩挂物称量了。

6.维护和保养

6.1常使用天平时，应使天平连续通电以减少预热时间，使天平处于相对稳定状态。如果天平长期不用，应关闭电源。

6.2天平应保持清洁，谨防灰尘等物钻入，每次称量完毕，应及时清洁。天平不应放在有腐蚀性气体和空气流动大的环境中。

6.3根据天平的使用程度，应作周期性的检查校准。

6.4在搬动天平、安装和擦卸外围设备前，一定要关闭显示开关，拔掉电源插头，以免损坏天平。

6.5天平应小心使用。秤盘与外壳须经常用软布和牙膏轻轻擦洗，切不可用强溶解剂擦洗修。

7. 校准程序

7.1 概述 因存放时间较长，位置移动，环境变化或为获得精确测量，天平在使用前均应进行校准操作。

7.2 技术要求与校准方法

7.2.1 校准天平的准备：取下秤盘上所有被称物。例如型号为FAI1604S的天平置mg-3、INT-30、ASD-2/Unt-g模式。轻按TAR键天平清零

7.2.2 校准天平：轻按CAL-时，即松手，显示器出现CAL-100其中“100”为闪烁码，表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好的“100g”校准砝码放上秤盘，显示器出现------等待状态，经较长时间后显示器出现100.000g，拿去校准砝码，显示器应出现0.000g，如若显示为零，则再清零，在重复以上校准操作。为了得到准确的校准结果，最好反复以上校准操作二次。

7.3 校准结果与处理 符合要求为合格，不合格的需送检修，待检修完毕后，方可继续使用。

7.4 期间核查期限;检验周期为半年。

7.4.1填写仪器设备/标准物质期间核查记录表，有异常情况报质量管理办公”的标志熄灭后，该数字即为被称物的质量重.