差示扫描热量仪(Diamond DSC) 操作规程

一、 开机

常温模式：

1、首先打开吹扫气体(高纯氮气)，压力调至1.5MPa左右。

2、打开电脑和DSC主机电源，主机前面板上三个指示灯闪亮后“RDY”灯常亮。

3、启动Pyris软件并在软件中点选联机按钮。双击电脑桌面“Pyris Manager”图标，单击活动窗口上的“Diamond DSC”启动按钮进行联机。

低温模式(自动液氮制冷)：

1、打开炉子吹扫气体(高纯氦气)、气帘气体(高纯氮气)和液氮钢瓶气体(普氮或者高纯氮)的气体开关，压力都调至1.5 Mp左右，气帘气体的压力调到9～12psi左右(该压力表在DSC主机的右后部)。

2、打开自动液氮制冷系统的电源。

3、4、同常温模式2、3步。

二、样品准备与放置

1、将称重后的样品置于样品皿中(铝皿最高使用温度550°C，550°C~650°C时使用铜皿)，使用手动压片机密封样品皿。

2、将样品皿(左)和参比空皿(右)分别放置于炉子内。

3、将白金盖盖好，然后将上盖、前盖盖好，准备测试。特别提醒：禁止使用该DSC进行分解试验

三、使用Diamond DSC进行测试

1、双击桌面“Pyris Manager”图标，单击工具条上的“Diamond DSC”联机按钮打开软件。

2、在“Method Editor”窗口中设置测试条件。“Sample Info”输入样品重量和选择结果保存路径; “Initial State” 设置初始温度和选择基线路径(可不选);“Program”中编写升降温测试步骤，包括温度范围，升降温速率或者等温等;“View Program”检查编辑的程序正确与否;

3、点击“Diamond DSC Control Panel”上的开始/结束按钮 开始测试。

4、测试结束后，单击“Start Pyris”按钮，选择“Data Analysis ” 进入数据分析主界面进行数据分析。 注：基线测量与样品测量流程与操作一样，只是左右炉子都放置空皿。

四、关机

1、常温模式：关机时首先关闭DSC电源及操作软件，再关闭钢瓶气体。

2、低温模式：如果第二天要继续DSC测试，就将气帘气体关掉，而吹扫气体调整到0.5~1MPa，关闭DSC电源、操作软件和电脑;如果第二天不进行DSC测试，关掉所有的气体，DSC电源，操作软件和电脑。

注意：测试样品前，应对样品的性质有大概的了解;对于未知样品，在扫描前应采取保守的态度。禁止使用该DSC进行分解实验。