常用消防检测仪器的介绍及使用多项选择题

1.下列属于常用消防检测仪器的有（ABCDE）。

A.秒表

B.测距仪

C.照度仪

D.风速仪

E.红外测温仪

解析：【常用消防检测仪器包括20多个，以上都在内，故选ABCDE。】

2.下列关于秒表的注意事项说法，正确的有（ABCDE）。

A.电子秒表需定期更换电池，一般在数字显示变暗时即可更换，不能待电子秒表电池耗尽时再更换。

B.电子秒表平时应放置在干燥、安全、无腐蚀的环境中，确保防潮、防震、防腐蚀、防火等防范措施到位。

C.避免在电子秒表上放置物品。

D.秒表损坏或者出现故障，应送专业维修单位进行维修，并定期检定。

E.秒表的精度一般在0．1〜0．2s，计时误差主要因启动、停止计时的人为操作误差造成。

解析：【以上五个选项都属于秒表的注意事项，故选ABCDE。】

3.在消防监督检查工作中，声级计主要用来测量(ABCD)等报警器件的声响效果。

A.报警广播

B.水力警铃

C.电警铃

D.蜂鸣器

E.敲打

解析：【在消防监督检查工作中，声级计主要用来测量报警广播、水力警铃、电警铃、蜂鸣器等报警器件的声响效果。敲打不属于报警器件，不选E，故选ABCD。】

4.测距仪是测量距离的工具，根据其采用的测距基本原理，可以分为（ABC）三类。

A.激光测距仪

B.超声波测距仪

C.红外测距仪

D.卷尺测距仪

E.和尺测距仪

解析：【测距仪是测量距离的工具，根据其采用的测距基本原理，可以分为激光测距仪、超声波测距仪和红外测距仪三类。故选ABC。】

5.测距仪可以测量（CDE）。

A.时间

B.空间

C.单个距离

D.面积

E.空间体积

解析：【测距仪的应用范围包括测量距离、面积和空间体积。故选CDE。】

6.下列属于卷尺的用途的有（ABCDE）。

A.测量手提式灭火器和推车式灭火器的喷射软管的长度

B.测量消防水带的长度

C.对消防水枪进行抗跌落性能试验时确定其跌落高度

D.测量防火门的外形尺寸及其防火玻璃的外形尺寸

E.检查推车式灭火器行驶机构的通过性能

解析：【卷尺适用于检查测量长度、高度等方面的指标，以上五个选项都可以用卷尺，故选ABCDE。】

7.下列对风速计的使用方法表述中，正确的有（ABCDE）。

A.将风轮依顺风方向与风向垂直放置，使风轮依风速大小自由转动。

B.欲改变风速单位，按“UNIT3”键，选取适当单位，如m／s，ft／min，knots，km／h，MPH。

C.欲改变温度单位，可按“°F／℃”键即可选择。

D.欲对最大值、最小值做测量时，按“MAX／MIN”键进行选择即可。

E.按“HOLD”键即可作资料保留。

解析：【风速计是测量空气流速的仪器。一般为旋桨式风速计，由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分，将其安装在一个风向标的前端，使它随时对准风的来向。桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。这是一道关于风速仪正确使用的常识题，以上做法都正确，故选ABCDE。】

8.下列对消火栓栓口静水压力的测量说法正确的有（ABCDE）。

A.将消火栓测压接头接到消火栓栓口

B.安装好压力表，并调整压力表检测位置使之竖直向上

C.在消火栓测压接头出口处装上端盖

D.缓慢打开消火栓阀门，压力表显示的值为消火栓栓口的静水压力

E.测量完成后，关闭消火栓阀门，旋松压力表，使消火栓测压接头内的水压泄掉，然后取下端盖。在测量栓口静压时，开启阀门应缓慢，避免压力冲击造成检测装置损坏。

解析：【消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压和出水压力，并校核水枪充实水柱的专用装置。消火栓栓口静水压力的测量方法就是上述五个选项，故选ABCDE。】

9.使用消火栓试水检测装置测量最不利处的消火栓出水压力应该注意（ABC）。

A.消火栓充实水柱应符合设计要求，对建筑高度小于24m的普通建筑，其充实水柱不应小于7m

B.对建筑高度小于100m的高层建筑，如甲乙类厂房，超过六层民用，超过四层厂房、库房，充实水柱不应小于10m

C.对建筑高度小于100m的高层工业建筑，如高架库房，充实水柱不应小于13m。

D.消火栓充实水柱应符合设计要求，对建筑高度小于24m的普通建筑，其充实水柱不应小于20m

E.对建筑高度小于100m的高层工业建筑，如高架库房，充实水柱不应小于20m

解析：【使用消火栓试水检测装置，打开闷盖，按设计出水量开启消火栓，启动消防泵，测量最不利处的消火栓出水压力(注：消火栓充实水柱应符合设计要求，对建筑高度小于24m的普通建筑，其充实水柱不应小于7m；对建筑高度小于100m的高层建筑，如甲乙类厂房，超过六层民用，超过四层厂房、库房，充实水柱不应小于10m；对建筑高度小于100m的高层工业建筑，如高架库房，充实水柱不应小于13m。故选ABC。】

10.超声波流量计的传感器一般采用（BC）安装。

A.C方式

B.V方式

C.Z方式

D.W方式

E.S方式

解析：【超声波流量计的传感器一般采用V方式和Z方式安装。通常情况下，当管径小于300mm时，采用V方式安装，当管径大干200mm时．采用Z方式安装。对于既可以用v方式安装又可以用z方式安装的传感器，应尽量选用z方式。实践表明，z方式安装的传感器超声波信号强度高，测量的稳定性也好。故选BC。】

11.下列关于防火涂料测厚仪的说法正确的有（ABCDE）。

A.防火涂料测厚仪又叫涂层测厚仪

B.是一种小型测量仪，能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。

C.根据工作原理可将其分为：涡流式和超声波式。

D.防火涂料测厚仪适用于测量薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料的厚度检查和膨胀倍数检查。

E.使用防火涂料测厚仪测量时，必须保证探头轴线严格垂直于被测工作表面，并且接触严密。

解析：【AB选项是概念，防火涂料测厚仪又叫涂层测厚仪，它是一种小型测量仪，能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。根据工作原理可将其分为：涡流式和超声波式。防火涂料测厚仪适用于测量薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料的厚度检查和膨胀倍数检查。测量时，必须保证探头轴线严格垂直于被测工作表面，并且接触严密。故选ABCDE。】

12.喷水末端试水接头装置可用于模拟一只喷头开放，进行灭火功能试验，并进行动、静压力的测量。应用范围包括（ABCDE）。

A.高位水箱供水时最不利点喷头的工作压力

B.水流指示器动作时报警时间

C.报警阀的压力开关动作报警时间

D.喷淋泵供水的最不利点喷头工作压力

E.水流指示器、压力开关的复位

解析：【喷水末端试水接头装置可用于模拟一只喷头开放，进行灭火功能试验，并进行动、静压力的测量。以上五个选项都属于喷水末端试水接头装置的应用范围。故选ABCDE。】

13.下列关于点型感烟探测器试验器的说法正确的有（ABCDE）。

A.是用于测试点型感烟探测器试验器功能的仪器

B.适用于检查点型感烟火灾探测器

C.用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气，点型感烟火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起，并保持至复位。

D.在火灾报警控制器处复位，刚才报警的点型感烟火灾探测器的报警确认灯则会结束长时间的亮起状态，恢复到正常监视状态。

E.如果30s内探测器灯亮，则属于正常。否则，属于不合格。

解析：【点型感烟探测器试验器顾名思义是用于测试点型感烟探测器试验器功能的仪器，适用于检查点型感烟火灾探测器，CDE选项是使用方法，故选ABCDE。】

14.下列关于点型感温探测器试验器的说法正确的有（ABCDE）。

A.是用于测试点型感温探测器试验器功能的仪器

B.适用于检查点型感温火灾探测器

C.用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热，点型感温火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起，并保持至复位。

D.火灾报警控制器应有对应的报警点显示，显示的位置应与点型感温火灾探测器所在的位置一致。

E.在火灾报警控制器处复位，刚才报警的点型感温火灾探测器的报警确认灯则会结束长时间的亮起状态，恢复到正常监视状态。

解析：【点型感温探测器试验器顾名思义是用于测试点型感温探测器试验器功能的仪器，适用于检查点型感温火灾探测器。CDE选项是使用方法，故选ABCDE。】

15.下列关于线型光束感烟探测器滤光片的说法正确的有（ABCDE）。

A.是用于测试线型光束感烟探测器功能的仪器

B.适用于检查线型光束感烟火灾探测器

C.选用两片不同隔离度的滤光片：0．9dB滤光片和10．0dB滤光片

D.将透光度为0．9dB的滤光片置于探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号，则说明该探测器正常。

E.将透光度为10．0dB的滤光片置于探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号，则说明该探测器正常。

解析：【线型光束感烟探测器滤光片顾名思义是用于测试线型光束感烟探测器功能的仪器，适用于检查线型光束感烟火灾探测器，CDE选项是使用方法，也都正确。故选ABCDE。】

16.下列关于火焰探测器功能试验器的说法正确的有（ABCDE）。

A.是用于测试火焰探测器功能的仪器

B.用于火焰探测器的调试、验收和维护检查。

C.对火焰探测器或感温(定温、差定温)探测器进行火灾响应试验。

D.将火焰光源(如打火机、蜡烛，其火焰高度为4era左右)置于距离探测器正前方1 m处，静止或抖动火焰光源，点型火焰火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起，并保持至复位。同时，火灾报警控制器应有对应的报警点显示，显示的位置应与点型火焰火灾探测器所在的位置一致。

E.在探测器监测视角范围内，即距离探测器0．55〜1．00m处，放置紫外光(波长<280nm)或红外光(波长>850nm)光源，静止或抖动光源，在30s内，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；撤销光源后，查看探测器的复位功能。

解析：【火焰探测器功能试验器顾名思义是用于测试火焰探测器功能的仪器，用于火焰探测器的调试、验收和维护检查。对火焰探测器或感温(定温、差定温)探测器进行火灾响应试验。DE选项是使用方法。故选ABCDE。】

17.下列关于红外测温仪的说法正确的有（ABCDE）。

A.红外测温仪是用来非接触测量温度的仪器。

B.测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号，红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应，因此根据转变成电信号的大小，就可以确定物体的温度。

C.红外测温仪无须接触即可快速、精确地测量物体表面温度，使用起来非常方便。

D.在进行电气消防安全检测时，用来检测电气线路超温情况。

E.是电气消防检测中不可缺少的检测仪器。

解析：【根据红外测温仪的概念，应用范围及使用方法来看，以上五个选项都正确。故选ABCDE。】

18.下列关于红外热像仪的说法正确的有（ABCDE）。

A.红外热像仪的工作原理是，利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形并将其反映到红外探测器的光敏元件上，从而获得红外热像图，这种热像图与物体表面的热分布场相对应。

B.通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。

C.热图像上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。

D.在消防监督检查工作中，红外热像仪一般用于测量电气火灾隐患。

E.红外热像仪的应用范围是用红外热像仪测量导线接头、导线与设备或器具接线端子的温度，其最高允许温度应符合相关规定。

解析：【根据红外热像仪的工作原理、使用特点及应用范围看，以上五个选项都正确。故选ABCDE。】

19.防爆静电电压表的应用范围包括（ABCDE）。

A.石油、化工、粮食加工、粉末加工、管道输送气体、液体、粉尘等

B.气体、液体、粉尘的喷射(冲洗、喷漆、泄露)

C.物料搅拌、混合、过滤等

D.高速行驶的交通工具

E.人体静电(行走、脱衣、梳理毛发、用有机溶剂洗衣等)

解析：【在一些具有可燃性气体或粉尘的场所，静电是绝对要禁止的，而静电又往往无法发现和感觉到，对于管道或皮带的输送、物料的搅拌或人体上产生的静电，都是我们日常检查的重点之一。利用防爆型静电电压表就可以测量这些场所的静电电压。以上五个选项中所列场所都可以用防爆静电电压表来测量。故选ABCDE。】

20.下列关于接地电阻测试仪的说法正确的有（ABCDE）。

A.是检验测量接地电阻的常用仪表

B.是电气安全检查与接地工程竣工验收时不可缺少的工具

C.在消防监督检查工作中，接地电阻测试仪一般用于测量储油罐、避雷针等防雷接地电阻。

D.使用接地电阻测试仪应注意电气系统的接地电阻值应符合设计文件

E.使用接地电阻测试仪应注意加油、加气站采用共用接地装置时接地电阻不应大于4Ω。

解析：【根据接地电阻测试仪的概念、应用范围及注意事项，以上五个选项都正确。故选ABCDE。】

21.下列关于绝缘电阻测试仪的说法正确的有（ABCDE）。

A.绝缘电阻测试仪是一种用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电动机、电缆及电气设备等绝缘电阻的专门仪器。

B.检测相线与设备接地线之间的电阻，判断绝缘程度。

C.在消防监督检查工作中，绝缘电阻测试仪一般用于测量导线的对地绝缘电阻。

D.绝缘电阻测试仪开始自动检测电池容量，当指针停在BATT．GOOD区，则说明电池是好的，否则需充电。

E.按动测试键，开始测试。这时测试键左边高压输出指示灯发亮并且仪表的内置蜂鸣器每隔1 s响一声，代表LINE端有高压输出。

解析：【根据绝缘电阻测试仪的概念、应用范围及使用方法来看，以上五个选项都正确。故选ABCDE。】

22.万用表的应用范围包括（ABCDE）等。

A.直流和交流电压

B.交流电压

C.直流电流

D.电阻

E.温度

解析：【万用表是电气检测作业中最常用的仪器之一。此仪表常可用来测量直流和交流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等。故选ABCDE。】

23.下列关于钳形电流表的说法正确的有（ABCDE）。

A.钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成，被测电流所通过的导线可以不必被切断就能穿过铁心张开的缺口来测量。

B.钳形电流表通常可测量交流电流

C.钳形电流表是防火检查和电气消防检测中不可缺少的检测仪器。

D.钳形电流表通常可测量交直流电压

E.钳形电流表通常可测量电阻

解析：【根据钳形电流表的概念、应用范围及使用方法来看，以上五个选项都正确。故选ABCDE。】

24.测力计的应用范围包括（ABCDE）。

A.适用于检查消防水带的单位长度质量

B.适用于测量排烟防火阀手动开启的最大操作力

C.测量开启排烟阀的拉力

D.检漏装置测试

E.闭门器开启／关闭力矩的测试

解析：【所谓测力计是指利用金属的弹性制成的标有刻度用以测量力的大小的仪器。则力计有各种不同的构造形式，但它们的主要部分都是弯曲且有弹性的钢片或螺旋形弹簧。当外力使弹性钢片或弹簧发生形变时，通过杠杆等传动机构带动指针的转动，而指针停在刻度盘上的位置，即为外力的数值。应用范围包括应用范围：适用于检查消防水带的单位长度质量；适用于测量排烟防火阀手动开启的最大操作力；测量开启排烟阀的拉力；检漏装置测试；闭门器开启／关闭力矩的测试。故选ABCDE。】

25.使用防爆静电电压表应该注意（ABCDE）。

A.电极板不能直接接触被测物体，以免发生静电转移，影响测量准确性

B.应保持感应板的清洁

C.感应板不能碰撞硬物体

D.仪器显示数字不清或不显示时，可以打开后盖，更换电池

E.防爆型静电电压表的测量范围宜在0〜40kV，误差<±20V

解析：【在一些具有可燃性气体或粉尘的场所，静电是绝对要禁止的，而静电又往往无法发现和感觉到，对于管道或皮带的输送、物料的搅拌或人体上产生的静电，都是我们日常检查的重点之一。利用防爆型静电电压表就可以测量这些场所的静电电压。需要注意的事项就包括以上五个选项。故选ABCDE。】