配液室操作规程

一、称重的规则

①天平应放置在光洁平稳又无振动的台面上，避免阳光直接照射，禁忌与热源、湿蒸汽以及腐蚀性气体接触。

②称重前应检查天平的稳定性和灵敏性，如有故障，要及时排除。

③必须按着天平的最大载重量和感量进行称重，否则易损坏天平及误差超过规定。

④为方便操作，一般情况下，称量未知药物重量时，砝码放在天平的右盘，药物放在天平的左盘；称量固定重量时，则正好相反。砝码禁忌用手直接拿取。

⑤称重液体时，应将液体置于烧杯中。

⑥称重加热药物时，应冷却后再称重。

⑦称重时动作要轻，不要突然大幅度的增减砝码或药品。

⑧称重后，将砝码放归原处，使刀口休止，减少玛瑙等三棱体的磨损。

⑨应保持天平的清洁与干燥，以柔软的绢布擦拭为好，切不可用砂纸打光或加润滑油。天平用后以红黑布罩住，防止灰尘。

⑩对天平和砝码要定期检查，使天平始终处于灵敏完好的状态。

二、量取的规则

①按照要量取液体的多少及精确度，选择适宜的量器。

②注意温度的变化，我国规定的量器刻度是在20℃时标注的。

③量取时量器应保持垂直，眼睛与液体凹液面的最低点在同一水平线上时的读数。不透明液体取表面读数。

④同一量器只能量取同一种液体，若量取另一种液体时，应洗净后再用。

⑤已量取的液体，不得再倒回原容器中。

③量取1ml以下的液体时，可用吸量管。1ml的水在20℃时自标准滴管中均匀流出为20滴。

三、配液缸及其用具的处理

配液缸（罐、筒），应选择优质低碳不锈钢或搪瓷的材料制成，其化学性质稳定，不与药液产生任何反应。

（l）以尼龙刷沾取1％～2％洗涤剂液，先里后外的刷洗。

（2）用粗滤的常水将内外壁冲洗洁净。

（3）用蒸馏水将内壁冲洗数遍，直至洗液中无氯离子反应时止。

（4）再用新鲜的注射用水将内壁冲洗数遍，即可使用。

四、聚乙烯塑料管的处理   聚乙烯塑料管，用做输送注射用水和药液的管道，质量必须好。

（l）新的或使用较久的塑料管，用0.5%～l%氢氧化钠液或2%碳酸钠液没顶浸泡30min。

（2）倾去碱液，用粗滤常水冲洗。

（3）再浸泡在l％盐酸液中5～10min。

（4）倾去酸液，用粗滤常水冲洗。

（5）用蒸馏水将管内壁冲洗洁净。

（6）再用过滤的注射用水将管内壁冲净，即可使用安装，或暂将塑料管两端封闭，待用。

（7）每日生产结束时，用过滤的注射用水将管道冲净；次日开工时，再用过滤的注射用水冲洗1次，即可使用。

（8）更换品种时，应将管路拆解，并按上述方法进行处理后使用。