电热鼓风干燥箱安全技术操作规程

1、 必须经过本工种专业和安全、技术培训，考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

2、此箱为非防爆干燥箱，切勿将易燃、易挥发物品放入干燥箱内。

3、试品搁板的平均负荷为15公斤，放置试品时切勿超载或过密，同时散热板上不能放置试品和其它东西。

4、使用前应检查加热器的每根电热丝安装位置，以防电热丝重叠或碰撞发生事故。

5、通电前先检查本箱的电气性能，并注意是否有断路和漏电现象，并旋开箱顶上的排气阀，空隙约为10mm左右。

6、接通电源后，将控温旋钮旋至所需温度，测温指示灯亮，温度开始上升，同时可开启鼓风机，并注意鼓风机运转是否正常。

7、当温度上升到预定温度，恒温指示灯亮，控温仪自动控温，此时放入试品关上箱门，开始烘样。

8、欲观察其工作室试品情况，可开启箱门，透过玻璃门观察，但箱门不常开为宜。

9、工作结束，停断电源，打开箱门，取出试品。