测硫仪安全技术操作规程

第1条、 必须经过本工种专业和安全、技术培训，考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

第2条、电解液的配制为6g碘化钾，6g溴化钾，300ml蒸馏水和10ml冰醋酸。

第3条、当电解的PH值小于1.0时，应废弃更换。

第4条、分析测定中应及时调节流量计，保持载气流量为1000ml/分。

第5条、干燥瓶内的硅胶，氢氧化钠，气路连接中的胶管应经常检查及时更换。

第6条、每次开机后，需烧一个“废样”，显示“PASS”后方可进行试验;若连续几个煤样中间间隔时间较长时，需加烧一个“废样”，重新调校电解池的电极电位。

第7条、仪器在使用过程中，突然停电或电磁泵发生故障时，应立即关闭燃烧管和电解池间的活塞阀，并将漏斗阀门打开，以防发生意外。

第8条、每次测定结束，放出电解液后，必须用蒸馏水清洗电解池最少两次，并定期打开电解池，取出电极，用无水乙醇或丙酮仔细擦洗干净。

第9条、安装电解池时，要保证其密封性。

第10条、池中烧结玻璃熔板及管道有黑色沉结物时，应及时进行清洁，保证其气路畅通。