- 电工测量试题集

一、填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1．电工仪表是        与保证各类电气设备及电力线路实现安全经济运行的重要          装置。
2．电工仪表按         原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式、整流式、静电式、电子式等。
3．电工仪表按被测量            性质可分为电流表、电压表、功率表、功率因数表、电能表、频率表、电阻表、绝缘电阻表和多种用途的万用表。
4．电工仪表按仪表             结构方式可分为指针式、光指示式、振簧式、数字转盘式等。
5．仪表在正常工作条件下，由于结构、工艺等方面不够完善而产生的误差，称为仪表的            。
6．由于外界工作条件的改变而造成仪表的额外误差，称作仪表的           。
7．仪表的准确度等级是指仪表的最大绝对误差与仪表最大量限比值的百分数。最大引用误差愈小，仪表的基本误差就            ，准确度便          。
8．磁电式仪表基本结构由         部分和          部分组成。
9．电磁式仪表既可以测量           ，也可以测量         。
10．           电能表一般由驱动元件、转动元件、制动元件、积算器、支架和表壳等组成。
11．指针式万用表主要由            、            、转换装置三部分组成。
12．           是用来测量大电阻值、绝缘电阻和吸收比的专用仪表。
13．双臂电桥适用于测量（1Ω）以下的         电阻。
14．单臂电桥可精确测量           电阻。
二、单选题
下列每题有四个答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。
1．电磁系电流表扩大量程时通常不采用（　　）的方法。
（A）将固定线圈分段使用；     （B）在固定线圈上并联分流器；
（C）与电流互感器配合使用；   （D）与电压互感器配合使用。
2．交流电测量和自动保护中，使用电流互感器的目的是（　　）。
（A）既可扩大量程，又可降低测量及保护设备的绝缘等级；
（B）增加测量保护精度；
（C）为了扩大量程；
（D）为了安全。
3．功率表的量程是指（　　）。
（A）电流量程；             （B）电压量程；
（C）电流和电压量程；       （D）电流、电压、功率三者的量程。
4．感应系电能表可用于（　　）。
（A）直流电路；            （B）交流电路；
（C）交直流两用；          （D）主要用于交流电路。
5．测量交流低压50A以上大电流负载的电能，采用（　　）。
（A）专门的大电流电能表；
（B）电能表并联分流电阻接入电路；
（C）电能表经电流互感器接入电路；
（D）两只电能表并联后接入电路。
6．当用万用表的R×1000欧姆档检查容量较大的电容器质量时，按R—C充电过程原理，下述论述中正确的是（　　）。
（A）指针不动，说明电容器的质量好；
（B）指针有较大偏转，随后返回，接近于无穷大；
（C）指针有较大偏转，返回无穷大，说明电容器在测量过程中断路；
（D）指针有较大偏转，说明电容器的质量好。
7．用绝缘电阻表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值时，如（　　），不予检定。
（A）＜5MΩ；  （B）≤MΩ；  （C）＞MΩ；  （D）≥MΩ。
8．测量绝缘电阻使用的仪表是（　　）。
（A）接地电阻测试仪；         （B）绝缘电阻表；
（C）万用表；                 （D）功率表。
9．我国规定的对电能表型号的表示方式的第一部分是（　　）。
（A）类别代号；               （B）组别代号；
（C）设计序号；               （D）结构型式。
10．一只3×5（50）A，3×220/380V的有功电能表，其中5是指这只电能表的（　　）。
（A）基本电流；              （B）额定电流；
（C）长期允许的工作电流；    （D）允许的最大工作电流。
11．国产电能表的型号一般由以下两部分组成（    ）。
（A）电压和电流；          （B）单相和三相；
（C）文字符号和数字符号；  （D）有功和无功。
12．三相三线有功电能表能准确测量（　　）的有功电能。
（A）三相三线电路；        （B）简单对称三相四线电路。
（C）三相电路；            （D）三相五线电路。
13．当三相三线电路的中性点直接接地时，宜采用（     ）的有功电能表测量有功电能。
（A）三相三线；            （B）三相四线；
（C）三相三线或三相四线；  （D）三相三线或三相四线。
14．如果一只电能表的型号为DSD9型，这只表应该是一只（　　）。
（A）三相三线多功能电能表； （B）三相预付费电能表；
（C）三相最大需求量表；     （D）三相三线复费率电能表。
15．电子式多功能电能表与机电一体式多功能电能表的主要区别是电能测量单元的（　　）。
（A）测量原理；         （B）结构；
（C）数据处理方法；     （D）数据传送方法。
16．用万用表简易测试二极管时，将欧姆档的量程拨到（　　）的位置上，然后用红黑两表笔先后正接和反接测量。
（A）R×1；  （B）R×10；  （C）R×100；  （D）R×1000。
17．现一般采用的直接接入式单相电能表接线时，应按照端子（　　）的原则进行接线。
（A）1、2接电源，3、4接负载；   （B）3、4接电源，1、2接负载；
（C）1、3接电源，2、4接负载；  （D）2、4接电源，1、3接负载。
18．电能表安装要牢固垂直，使表中心线向各方向的倾斜度（　　）。
（A）大于10°；     （B）大于5°；
（C）大于1°；      （D）不大于1°。
19．万用表使用完毕后，若万用表无“OFF”档位，则转换开关应转到（　　）位置。
（A）直流电流最低档；    （B）交流电压最高档；
（C）交流电压最低档；    （D）直流电流最高低档。
20．若误用500型万用表的直流电压250V档测量220V、50Hz的交流电，则指针指示在（　　）位置。
（A）220V；   （B）110V；   （C）0V；   （D）∞。
21．用万用表测量二极管的极性和好坏时，应选用（　　）档测量。
（A）欧姆；             （B）直流电流；
（C）直流电压；         （D）交流电压。
22．采用钳形电流表测量电动机负载电流时，若单根相线电流值为IN同时钳入三相导线，其测量的结果是（　　）。
（A）3IN；  （B）IN；  （C）0；  （D）2IN。
23．绝缘电阻表是专用仪表，用来测量电气设备供电线路的（　　）。
（A）耐压；   （B）接地电阻；  （C）绝缘电阻；  （D）电流。
24．测量工作电压为380V以下的电动机绕组绝缘电阻时应选（　　）。
（A）500型万用表；        （B）500V绝缘电阻表；
（C）1000V绝缘电阻表；    （D）2500V绝缘电阻表。
25．绝缘电阻表输出的电压是（　　）。
（A）直流电压；           （B）正弦波交流电压；
（C）脉动直流电压；       （D）非正弦交流电压。
26．对于新安装的和停用三个月以上的电动机和启动设备，应用500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻。若绝缘电阻小于（　　）MΩ，则必须进行烘干处理。
（A）0.5；  （B）1；  （C）2；  （D）1.5。
27．接地电阻测量仪是用于测量（　　）的。
（A）小电阻；         （B）中值电阻；
（C）绝缘电阻；       （D）接地电阻。
28．测量直流电位时，电压表的“－”端扭要接在（　　）。
（A）电路中电位较高的点；   （B）电位较低的点；
（C）负载两端中任何一端；   （D）电路中接地点。
29．测量直流电压时，正确接入电路的方法是（　　）。
（A）和负载串联，“+”极端接高电位；
（B）和负载并联，“+”极端接低电位；
（C）和负载并联，“+”极端接高电位；
（D）可以随便接。
30．功率表接入电路时，正确的接线方法是（　　）。
（A）电流端子、电压端子可以任意接入；
（B）电流端与负载串联、电压端与负载并联；
（C）电流端串联、电压端并联，还应考虑两者的“*”号端接在电路中电源的一端；
（D）“*”号端接在电路中负载的一侧。
31．用万用表测量电阻时，以指针的偏转处于（　　）为最适宜。
（A）刻度范围内；       （B）靠近∞端的1/3范围内；
（C）靠近0端的1/3范围内；（D）接近于中心刻度线（即欧姆中心值）。
32．仪表偏离工作条件产生的误差称为（　　）。
（A）基本误差；         （B）相对误差；
（C）偶然误差；         （D）附加误差。
33．磁电系结构测量仪表只能测（　　）。
（A）直流电；           （B）交流电；
（C）交、直流电；       （D）能测交流电但不常用。
34．已知绝对误差Δ，实际值为4，则相对误差为（　　）。
（A）Δ•A；  （B）Δ/A；  （C）（Δ/A）×10%；（D）Δ/A%。
35．绝缘电阻表因采用（　　），故在不带电时，指针随时停留在任意位置。
（A）功率表；  （B）比率表；  （C）有功表；  （D）电压表。
36．常用电能表是（　　）系列仪表。
（A）电磁；   （B）感应；    （C）磁电；     （D）电动。
37．绝缘电阻表应根据被测电气设备的（　　）来选择。
（A）额定功率；        （B）额定电压；
（C）测定电阻；        （D）额定电流。
38．测量380V以下电气设备的绝缘电阻，应选用（　　）V的绝缘电阻表。
（A）380；  （B）500；  （C）1000；  （D）2500。
39．磁电系电流表扩大量程的办法是：与测量机构（　　）电阻。
（A）串联分流；         （B）并联分流；
（C）串联分压；         （D）并联分压。
40．用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（　　）。
（A）2A；  （B）2A；  （C）6A；  （D）12A。
41．与绝对误差大小相等符号相反的值称（　　）。
（A）绝对值；           （B）更正值；
（C）相对误差值；       （D）以上都不对。
42．三相四线制电路中无功电能的测量采用具有（　　）的三相无功电能表。
（A）附加电压线圈；     （B）附加电流线圈；
（C）附加限压线圈；     （D）附加限流线圈。
43．一只电流表与一只变流比为600/5A的电流互感器配用，测量满载为600A的负载电流，当电流表读数为3A时，电路的实际电流为（　 ）A。
（A）3；  （B）120；  （C）360；  （D）600。
44．电动系测量机构是利用（　　）原理制成的。
（A）两电荷相互作用的；   （B）通电线圈在磁场中受力的；
（C）两磁场相互作用的；   （D）两通电线圈相互作用的。
三、多选题
下列每题不止有一个答案，请将正确答案填在括号内。
1．万用表可以测量的量有（　　）。
（A）电压；   （B）电流；    （C）电阻；   （D）功率。
2．电流表测量的正确使用方法是（　　）。
（A）电流表应与被测电路串联；
（B）电流表应与被测电路并联；
（C）测量时，先把量程置于最大档位，再根据被测电流值从大到小转到合适档位；
（D）测量时，先把量程置于最小档位，再根据被测电流值从小到大转到合适档位。
3．电压表测量的正确使用方法是（　　）。
（A）电压表应与被测电路串联；
（B）电压表应与被测电路并联；
（C）测量时，应选用量程比被测电压尽可能大的电压表；
（D）测量时，应选用量程比被测电压稍大些的电压表。
4．钳形电流表由（　　）等部分组成。
（A）电流表；        （B）电流互感器；
（C）钳形手柄；      （D）计数器。
5．用接地电阻测试仪测量小于1Ω的接地电阻时，下列说法中正确的是（　　）。
（A）测试仪端钮C2、P2之间的接连片打开；
（B）不必将测试仪端钮C2、P2之间的连接片打开；
（C）把C2用导线连接到被测接地体上；
（D）把C2、P2分别用导线连接到被测接地体上。
6．用指针式万用表测量未知电阻时（　　）。
（A）不可以带电测量电阻；     （B）不可以带电切换量程；
（C）应先放在欧姆档的大量程上；（D）应先放在欧姆档的小量程上。
7．在用钳表测量三相三线电能表的电流时，假定三相平衡，若将两根相线同时放入测量的读数为20A，则实际相电流不正确的是（　　）。
（A）40A；  （B）20A；  （C）30A；  （D）10A。
8．测量小电阻时，主要应消除（　　）的影响。
（A）连接导线的电阻；        （B）接头的接触电阻；
（C）短接；                  （D）泄漏电流引起的电阻。
9．低压测电笔使用正确的是（　　）。
（A）用手接触前端金属；
（B）用手接触后端金属；
（C）只能测500V及以下电压；
（D）测量时应先在带电体上试一下，以确定其好坏。
10．万用表由（　　）构成。
（A）表头；            （B）测量电路；
（C）转换开关；        （D）转换电路。
11．单相电能表反转的原因是（　　）。
（A）进出线接反；         （B）相线零线接反；
（C）负荷侧向系统供电；   （D）系统向负载侧供电。
12．判断绝缘电阻表是否正常，通常要做初步检查即“开路”、“短路”实验，其具体应是（　　）。
（A）将“L”端和“E”端开路，摇动手柄，指针应指向“∞”；
（B）将“L”端和“E”端开路，摇动手柄，指针应指向“0”；
（C）将“L”端和“E”端短路，摇动手柄，指针应指向“∞”；
（D）将“L”端和“E”端短路，摇动手柄，指针应指向“0”。
13．以下是有关“万用表”使用的描述，其正确的包括（　　）。
（A）“红表笔”插入“－”接线柱（或“*”接线柱），“黑表笔”插入“+”端；
（B）测量电压时，表笔并接于被测电路两端；
（C）测量电压时，表笔串接于被测电路中；
（D）测量电流时，表笔串接于被测电路中。
14．以下是有关“钳形电流表”使用的描述，其正确的包括（　　）。
（A）钳形电流表可带电测量裸导线、绝缘导线的电流；
（B）钳形电流表可带电测量绝缘导线的电流而不能测量裸导线；
（C）钳形电流表在测量过程中不能带电转换量程；
（D）钳形电流表铁芯穿入三相对称回路中三相电源线时，其读数为“三相电流数值之和”。
四、判断题
1．若要扩大电流表的量程，只要在测量机构上串联一个分流电阻即可。（　　）
2．有两只电流表，其内阻分别为：R1=20Ω，R2=500Ω，先后串接在电压E=6V和保护电阻R=1000Ω的电路上，其中内阻R1=20Ω的电流表读数较正确。（　　）
3．测试电压时，一定要把电压表并联在回路中；测试电流时，一定要把电流表串联在电路中。（　　）
4．用交流电流表、电压表测量的数值都是指最大值。（　　）
5．测量绝缘电阻前，将被测设备对地放电，测量时禁止他人接近设备。（　　）
6．用钳形电流表测量三相平衡负载电流时，钳口中放入两相导线时的指示值与放入一相导线时的指示值相同。（　　）
7．使用钳形电流表测量电流时，发现量程档位选择不合适，应立即在测量过程中切换量程档，使之满足要求。
8．电气设备工作电压在500V以上时，应使用额定电压500~1000V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻。（　　）
9．一般不能用绝缘电阻表对电气设备进行耐压试验。（　　）
10．绝缘电阻表、万用表都能测量绝缘电阻，只是适应范围不同，但其基本原理是一样的。（　　）
11．万用表的转换开关是用来选择不同的被测量和不同量限的切换元件。（　　）
12．使用万用表欧姆档先凋零，是为了消除电池电压变化的误差，故连续换档使用时可不必每次调零。（　　）
13．使用万用表欧姆档可以测量小电阻。（　　）
14．测量直流电流时，除应将直流电流表与负载串联外，还应注意电流表的正确钮接到电路中电位较高的点。（　　）
15．数字式电压表的量限通常只有一个。（　　）
16．为使测量结果准确度高，选择仪表量程时，应使指针指示位于靠近满刻度1/3范围内。（　　）
17．测量接地电阻时，应先将接地装置与电源断开。（　　）
18．使用万用表欧姆档可以测量直流电流。（　　）
19．测量直流电流时，除应将直流电表表与负载串联外，还应注意电流表的正端钮接到电路中电位较高的点。（　　）
五、简答题
1．用万用表测量二极管的正向电阻时，为什么不同的欧姆档测出的阻值各不相同？
2．什么是仪表的附加误差？
3．模拟式仪表的指示装置由哪几部分组成，有何用途？
4．电压表与电流表有何区别？
5．什么叫电工仪表？
6．电动系仪表用于测量交流或直流时，其偏转特性有何不同？
7．测量电流时电流表为什么要与负载串联，测量电压时电压表为什么要与负载并联，如果接错了有什么后果？
8．在测量中，采用仪用互感器有哪些优点？
9．试述钳形电流表的基本工作原理。
10．对电流表的内阻有何要求，对电压表的内阻有何要求？
11．试简述电流互感器的工作原理？
12．什么是电工仪表的准确度等级？
13．为什么磁电系结构的测量仪只能测直流电，而不能测交流电，怎样才能测交流电？
14．测量仪表形成的误差分为哪几类？
15．电工仪表的用途是什么？
16．电流互感器二次侧接线端，是否与测量仪表的电流线圈随意连接？
17．电测指示仪的指示器分几种？
18．当电流表用的电流互感器变比改变时，电流表指示数应如何计算？
19．钳形电流表有什么用途？
20．电工仪表按使用条件分类，各类在什么条件下使用？
21．仪表的准确度与测量结果的准确度意义是否相同？
22．互感器与测量仪表连接时，应注意哪些问题？
23．单相电能表接线时相线与中性线是否要以颠倒，为什么？
24．使用钳形电流表时应注意什么问题？
25．用万用表的绝缘电阻档测量电阻时为什么要“凋零”，怎么调？
26．用绝缘电阻表测量绝缘电阻时受哪些主要因素影响？
27．如何用绝缘电阻表法检查电力电缆的相位？
28．使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前应做什么准备工作？
29．如何通过规范电表安装接成预防窃电？
30．如何通过规范低压线路安装架设来预防窃电？